固体密度计可以快速方便测量各种形状的固体的密度

产品简介：
固体密度计是领先的固体密度测量仪器,精度高、重复性好。可以快速方便测量各种形状的固体的密度，配置专业的测量配件，一体成型透明水槽。携带方便、操作简单、功能强大！
适用范围：
广泛应用于橡胶、塑料、颗粒、浮体、陶瓷、PVC管材、板材、塑胶产品、粉末冶金、磁性材料、岩石、海绵、PE颗粒、电线电缆等各种固体的密度。
原理：
根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530，SY/T 5381-2008标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。
技术参数：
测试范围 0.005-300g 
密度精度 0.001g/cm3
特点：
1．直读任何形状密度大于一或是小于一块状、颗粒，浮体的密度值,体积值.
2．操作简单、精度高、重复性好.
3、可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。
4、具有RS-232C计算机接口，可轻易打印机。
5、采用一体成型大水槽设计，可测比较大的块状物体密度。
6. 密度配件一体注塑成型,经久耐用,不易摔坏，操作也更方便
7. 配置防风罩,更适合现场测试.
标准配件：
① 密度计②密度测量台③水槽④校正砝码⑤抗浮架⑥镊子⑦温度计⑧滴管⑨不锈钢网球⑩玻璃杯⑪电源⑫防风罩
选配配件：①XF-68专用打印机②RSS-232电脑数据线——连接雄发密度仪电脑软件【输出电子文档测试数据,也可远程调试机子,更新软件,检测机子故障，切换测试功能等】③温度传感器【实现温度自动补偿】④专用蓄电池,可长期使用（充一次电可以使用一个星期）
A.测试密度大于一的块状步骤
1.放产品于测量台上秤重量按ENTER键记忆。
2.放样品于水中秤重量按ENTER键记忆，立即读出密度值.按MODE键却换体积
B．测试密度小于一的块状步骤：
1.把抗浮架放在水中的吊篮,按ZERO键归零。
2.放产品于测量台上秤重量按ENTER键记忆
3.放产品于抗浮架下面,稳定后按ENTER键记忆, 立即读出密度值.按MODE键却换体积
C.测试颗粒的步骤
1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上，按Zero扣除2个之重量。
2、确认显示屏为 0.000g 。而放颗粒于量杯(A)，然后按Enter记忆空气中之重量。
3、拿出茶球(B)，而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。
4、小心的放回茶球 (B)，再将量杯(A)放回测量台上。
5、此时，显示屏的值为颗粒在水中之重量，按Enter记忆水中之重量并得到视密度值。